บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของแผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department: OPD) ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและโรงพยาบาลศูนย์ของประเทศไทย ปัญหาความแออัดของผู้รับบริการ (Hospital Crowding & OPD Congestion) ถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรื้อรังและส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล จากข้อมูลเชิงสถิติด้านสาธารณสุขพบว่า ผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกมักต้องเผชิญกับระยะเวลาการรอคอยที่ยาวนานเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ถึง 4 ชั่วโมงต่อรอบการตรวจ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียน การคัดกรองเบื้องต้น การรอตรวจพบแพทย์ การรอเจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรอรับยา

จุดวิกฤตของกระบวนการรอคอยนี้อยู่ที่ "ความเสี่ยงของการเกิดภาวะทรุดตัวของอาการอย่างเฉียบพลันในระหว่างการรอตรวจ" (Hidden Clinical Deterioration in Waiting Area หรือ In-waiting Collapse) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแฝง ซึ่งสภาวะทางสรีรวิทยาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงอย่างรวดเร็ว เช่น เกิดภาวะความดันโลหิตตกเฉียบพลัน (Hypotension), ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia), ภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด (Hypoxemia) หรือภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (Septic Shock)

ในทางเวชปฏิบัติปัจจุบัน กระบวนการคัดกรอง (Triage) ของแผนกผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการตรวจวัดสัญญาณชีพแบบครั้งเดียว ณ จุดแรกรับ (Single Spot-Check Vital Signs Measurement) โดยใช้เครื่องมือวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งมีข้อจำกัดเชิงระบบที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่:

1) การขาดความต่อเนื่องของข้อมูล (Lack of Longitudinal Continuity): การตรวจวัดเพียง 1 ครั้งในระยะเวลาไม่กี่วินาที ไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต (Dynamic Fluctuations) ของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจของผู้ป่วยตลอดระยะเวลา 2–4 ชั่วโมงที่นั่งรอได้

2) ภาระงานของบุคลากรพยาบาล (Nursing Workload & Alarm Fatigue): อัตราส่วนระหว่างพยาบาลคัดกรองต่อจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่รอตรวจเฉลี่ยสูงถึง 1:50 ถึง 1:100 ทำให้พยาบาลไม่สามารถเดินตรวจวัดสัญญาณชีพซ้ำ (Re-triage) ให้แก่ผู้ป่วยทุกคนในพื้นที่พักคอยได้ตามมาตรฐานเวลา

3) ความเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย (Patient Fall Incidents): ผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีภาวะหน้ามืด เวียนศีรษะ (Orthostatic Hypotension) มีความเสี่ยงสูงที่จะพลัดตกหกล้มในระหว่างการลุกเดินไปห้องน้ำหรือเดินไปจุดบริการต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น กระดูกสะโพกหัก หรือเลือดออกในสมอง

4) ความวิตกกังวลและการรวมกลุ่มแออัดหน้าห้องตรวจ (Queue Anxiety & Crowding): การที่ระบบคิวเดิมเป็นเพียงป้ายไฟแสดงตัวเลขหรือการขานเรียกชื่อ ทำให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความวิตกกังวลว่าจะพลาดคิว จึงมักมายืนออกันอย่างหนาแน่นบริเวณหน้าห้องตรวจ ซึ่งบดบังการสังเกตการณ์ของพยาบาล และเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางเดินหายใจ

จากปัญหาดังกล่าว โครงงานนี้จึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ (Smart Wearable Health Monitoring Device) และระบบเว็บแอปพลิเคชันจัดการคิวและมอนิเตอร์สัญญาณชีพ (Centralized Next.js & Firebase Real-Time Queue & Vital Sign Dashboard) โดยออกแบบให้อุปกรณ์สายรัดข้อมือทำหน้าที่ตรวจวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate), ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2), อุณหภูมิผิวหนัง (Skin Temperature), การประมาณค่าดัชนีช็อก (Shock Index) และการตรวจจับเหตุการณ์พลัดตกหกล้ม (Fall Detection) แบบเรียลไทม์ พร้อมประมวลผลคัดกรองสัญญาณรบกวน (Motion Artifacts & Signal Quality Index) บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ก่อนส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายขึ้นสู่ระบบคลาวด์

ระบบดังกล่าวจะช่วยให้พยาบาลประจำจุดคัดกรองสามารถมองเห็นภาพรวมสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยทุกคนในพื้นที่รอตรวจผ่านหน้าจอแดชบอร์ดศูนย์กลาง หากพบผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพบกพร่องหรือเกิดการหกล้ม ระบบจะสร้างสัญญาณเตือนฉุกเฉินทันที เพื่อให้ทีมพยาบาลเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยและญาติสามารถตรวจสอบลำดับคิวและสถานะสุขภาพของตนเองผ่านสมาร์ตโฟนส่วนตัว (Patient Mobile Web Queue Card) ซึ่งช่วยลดความแออัด ลดความวิตกกังวล และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. ด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์อุปกรณ์สวมใส่: เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ติดตามสุขภาพต้นแบบ (Smartwatch Prototype) ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์ PPG MAX32664/MAX30102 และ IMU MPU-6050 สำหรับตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2), อุณหภูมิผิวหนัง และการตรวจจับการหกล้มได้อย่างแม่นยำ

2. ด้านอัลกอริทึมและการประมวลผลสัญญาณบนอุปกรณ์: เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองและประมวลผลสัญญาณบนอุปกรณ์ (Edge-Processing & Noise Filtering) โดยสร้างอัลกอริทึมตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ (Signal Quality Index: SQI), การตรวจจับการแนบสนิทของเซนเซอร์กับผิวหนัง (Skin-Contact Detection) และอัลกอริทึม Finite State Machine ตรวจจับการหกล้ม เพื่อลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Alarm)

3. ด้านระบบเว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ดสำหรับเจ้าหน้าที่: เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันติดตามสัญญาณชีพและบริหารจัดการคิวอัจฉริยะ (Staff Monitoring Dashboard & Dynamic Queue Management) ด้วย Next.js และ Firebase Firestore สำหรับให้พยาบาลสามารถเฝ้าระวังสัญญาณชีพผู้ป่วยทุกคน จัดลำดับความเร่งด่วนของคิวตามสภาวะทางสรีรวิทยา และรับสัญญาณเตือนเมื่อเกิดวิกฤต

4. ด้านระบบบัตรคิวออนไลน์สำหรับผู้รับบริการ: เพื่อพัฒนาระบบบัตรคิวออนไลน์สำหรับผู้ป่วยและญาติ (Patient Mobile Web Queue Card) ให้สามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบลำดับคิว จำนวนคิวที่รอดำเนินการ ประเมินเวลาเข้าตรวจ และดูค่าสัญญาณชีพของตนเองได้แบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ตโฟนโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน

5. ด้านการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ: เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบแบบบูรณาการ (End-to-End System Evaluation) ครอบคลุมความแม่นยำของเซนเซอร์เทียบกับอุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย์, ความไวและความจำเพาะของการตรวจจับการหกล้ม, อัตราการใช้พลังงานของแบตเตอรี่, และความหน่วงของการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย

1.3 สมมติฐานและแนวคิดการแก้ปัญหา

1. สมมติฐานด้านการกรองสัญญาณรบกวน (Motion Artifact Compensation): การใช้ข้อมูลความเร่งเชิงเส้นและอัตราการหมุนเชิงมุมจากเซนเซอร์ MPU-6050 มาช่วยประเมินระดับการเคลื่อนไหว (Motion Level) ควบคู่กับค่าความแรงของสัญญาณแสงอินฟราเรด (Raw IR Amplitude) จะสามารถแยกแยะระหว่างสัญญาณชีพจริงกับสัญญาณรบกวนจากการแกว่งแขนหรือการถอดสายรัดข้อมือออกได้ ทำให้ระบบไม่ส่งค่าลวง (Artifact Values) ขึ้นสู่คลาวด์

2. สมมติฐานด้านการตรวจจับการหกล้ม (Multi-Stage Fall Detection): เหตุการณ์การหกล้มของมนุษย์มีลักษณะเฉพาะของแรงจลน์ 3 ลำดับต่อเนื่องกัน คือ สภาวะการตกอย่างอิสระ (Free Fall, SVM < 0.5g) -> สภาวะการกระแทกพื้น (Impact, SVM > 2.8g) -> สภาวะการนอนนิ่งไร้การเคลื่อนไหว (Prolonged Inactivity) ซึ่งการตรวจจับแบบ Finite State Machine ที่ผสานทั้ง 3 สภาวะจะมีความแม่นยำสูงและลด False Positive จากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (ADL)

3. สมมติฐานด้านการประเมินสภาวะช็อก (Dynamic Clinical Alert via Shock Index): การคำนวณดัชนีช็อก (Shock Index: SI = Heart Rate / Systolic Blood Pressure) อย่างต่อเนื่อง จะสามารถตรวจพบสภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวระยะเริ่มต้น (Occult Shock) ได้เร็วกว่าการรอให้ความดันโลหิตตกอย่างเดียว ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถปรับเพิ่มระดับความเร่งด่วนของคิว (Dynamic Queue Priority) ได้อย่างทันท่วงที

1.4 ขอบเขตของโครงงาน

1.4.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สวมใส่ (Hardware & Firmware Scope)

• ไมโครคอนโทรลเลอร์: ใช้ ESP32-WROOM-32 (Dual-Core 32-bit Xtensa LX6 ความถี่ 240 MHz, Flash 4MB, SRAM 520KB) ทำหน้าที่ประมวลผลหลักบนอุปกรณ์

• เซนเซอร์สัญญาณชีพ: ใช้ Maxim MAX32664 Biometric Sensor Hub ร่วมกับ MAX30102 สำหรับตรวจวัดสัญญาณ PPG ความยาวคลื่น Red (660 nm) และ Infrared (880/940 nm) ผ่านบัส I2C (400 kHz)

• เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว: ใช้ MPU-6050 6-Axis MotionTracking (Accelerometer ±8g, Gyroscope ±1000°/s) ผ่านบัส I2C

• จอแสดงผล: ใช้หน้าจอกลม TFT LCD ขนาด 1.28 นิ้ว (Driver IC: GC9A01, ความละเอียด 240x240 พิกเซล, 65K Color) ผ่านบัส SPI (40 MHz)

• ระบบพลังงาน: ใช้แบตเตอรี่ Lithium-Polymer 3.7V 500 mAh, ชิปชาร์จ TP4056 พร้อมวงจรป้องกัน DW01A, เรกูเลเตอร์ LDO 3.3V (AP2112K) และวงจรแบ่งแรงดัน 100kΩ/100kΩ สำหรับวัดแรงดันแบตเตอรี่ผ่าน ADC

1.4.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์และระบบคลาวด์ (Software & Cloud Scope)

• เฟิร์มแวร์อุปกรณ์: พัฒนาด้วยภาษา C/C++ บนระบบปฏิบัติการ FreeRTOS / Arduino Framework รองรับ Non-blocking Task และ Ring Buffer บันทึกข้อมูลออฟไลน์ได้สูงสุด 120 เรคคอร์ด

• โปรโตคอลการสื่อสาร: เชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ผ่าน HTTPS POST และ Firebase Realtime REST API ทุก ๆ 3–5 วินาที

• ระบบฐานข้อมูลคลาวด์: ใช้ Google Firebase Firestore จัดเก็บข้อมูล Real-time Telemetry และข้อมูลคิวผู้ป่วย

• เว็บแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่: พัฒนาด้วย Next.js 14, TypeScript และ Tailwind CSS รองรับการมอนิเตอร์สัญญาณชีพสด การจัดคิว และระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินด้วยเสียงและภาพ

• เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วย: Responsive Web Card บนสมาร์ตโฟนผ่านการสแกน QR Code สำหรับตรวจสอบสถานะคิวและสุขภาพส่วนบุคคล

1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่และกระบวนการทำงาน (Workflow & Deployment Scope)

• พื้นที่เป้าหมาย: พื้นที่พักคอยแผนกผู้ป่วยนอก (OPD Waiting Area) ของโรงพยาบาล ครอบคลุมรัศมีสัญญาณ Wi-Fi 15–30 เมตร

• กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ป่วยที่ผ่านการลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง และได้รับมอบอุปกรณ์ Smartwatch สวมใส่ขณะนั่งรอตรวจ (โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุและกลุ่มเสี่ยง)

1.5 ข้อจำกัดของโครงงาน (Project Limitations)

1. ข้อจำกัดด้านสถานะทางการแพทย์ (Non-Diagnostic Supportive Tool): อุปกรณ์สวมใส่และระบบเว็บแอปพลิเคชันในโครงงานนี้จัดเป็น "ระบบสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยเบื้องต้น" (Early Warning & Supportive Monitoring System) ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยโรคขั้นเด็ดขาด (Class II/III Medical Diagnostic Device) การตัดสินใจในการรักษาพยาบาลขั้นสุดท้ายยังคงต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

2. ข้อจำกัดของเซนเซอร์ Optical PPG บนข้อมือ: การตรวจวัดสัญญาณชีพด้วยแสงสะท้อนบริเวณข้อมืออาจมีความคลาดเคลื่อนได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะการไหลเวียนเลือดส่วนปลายต่ำ (Peripheral Hypoperfusion), ภาวะตัวเย็นรุนแรง (Hypothermia), ผิวหนังบริเวณข้อมือมีรอยสักหนาทึบ หรือมีการขยับข้อมืออย่างรุนแรงต่อเนื่อง

3. ข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Dependency): การส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์อาศัยเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz ของโรงพยาบาล หากอยู่ในจุดอับสัญญาณ ระบบจะบันทึกข้อมูลลงใน Memory Buffer ชั่วคราว และจะส่งย้อนหลังเมื่อกลับเข้าสู่พื้นที่ที่มีสัญญาณ

4. ข้อจำกัดด้านระยะเวลาของพลังงาน (Battery Life): ในการทำงานต่อเนื่องแบบส่งข้อมูลทุก 3 วินาที แบตเตอรี่ Li-Po 500 mAh สามารถรองรับการทำงานต่อเนื่องได้ประมาณ 6–8 ชั่วโมงต่อรอบการชาร์จ ซึ่งเพียงพอต่อรอบการตรวจ OPD แต่ต้องได้รับการชาร์จใหม่ก่อนเริ่มรอบการทำงานถัดไป

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประโยชน์ต่อพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์: สามารถติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยในพื้นที่รอตรวจทุกคนได้แบบรวมศูนย์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์พยาบาล ได้รับสัญญาณเตือนทันทีเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤตหรือหกล้ม ทำให้เข้าช่วยเหลือได้ทันทีตามหลักการ Golden Period และลดภาระงานเชิงกายภาพในการเดินสุ่มตรวจวัดสัญญาณชีพซ้ำ

2. ประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติ: ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในระหว่างรอตรวจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอาการหมดสติโดยไม่มีผู้พบเห็น สามารถตรวจสอบลำดับคิวและเวลาตรวจโดยประมาณผ่านสมาร์ตโฟน ทำให้สามารถนั่งพักผ่อนในบริเวณที่โปร่งโล่งได้ ลดความวิตกกังวลจากการรอคอย

3. ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล: ช่วยลดความแออัดบริเวณทางเดินและหน้าห้องตรวจ (De-congesting the Hallways) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Goals) ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล (HA)

4. ประโยชน์เชิงวิศวกรรมและวิชาการ: ได้องค์ความรู้และต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวทางการแพทย์ราคาประหยัด (Cost-effective Medical IoT) และได้สถาปัตยกรรมต้นแบบในการผสานการประมวลผลระดับ Edge (ESP32) ร่วมกับ Real-time Cloud Platform (Next.js & Firebase)

1.7 คำนิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Specific Terms)

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการศึกษารายงานฉบับนี้ จึงได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโครงงานไว้ดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 คำนิยามศัพท์เฉพาะและคำย่อที่ใช้ในโครงงาน

| ลำดับ | คำศัพท์ / ตัวย่อ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | นิยามและความหมายในโครงงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPG | Photoplethysmography | เทคนิคเชิงแสงที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรเลือดในหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังด้วยการส่องและรับแสง LED สีแดงและอินฟราเรด เพื่อนำมาคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน |
| 2 | SpO2 | Peripheral Capillary Oxygen Saturation | ร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับกับโมเลกุลออกซิเจนในกระแสเลือดแดงส่วนปลาย ค่าปกติในผู้ใหญ่อยู่ที่ 95–100% หากต่ำกว่า 92% จัดเป็นเกณฑ์สภาวะวิกฤต |
| 3 | Shock Index (SI) | Shock Index | อัตราส่วนระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจ (HR) ต่อความดันโลหิตตัวบน (SBP) ค่าปกติ 0.5–0.7 หากมีค่าตั้งแต่ 0.9 ขึ้นไป บ่งชี้ภาวะเสี่ยงต่อการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว (Occult Shock) |
| 4 | IMU | Inertial Measurement Unit | เซนเซอร์ตรวจวัดแรงเฉื่อยและการเคลื่อนไหวแบบ 6 แกน ประกอบด้วย Accelerometer 3 แกน และ Gyroscope 3 แกน |
| 5 | SVM | Signal Vector Magnitude | ค่าผลรวมเวกเตอร์ความเร่งเชิงเส้น 3 แกน คำนวณจากสูตร √(ax² + ay² + az²) ใช้เป็นเกณฑ์หลักในการตรวจจับการตกอิสระและแรงกระแทกจากการหกล้ม |
| 6 | Fall Detection | Fall Detection Algorithm | อัลกอริทึมการจำแนกเหตุการณ์พลัดตกหกล้มของผู้ป่วยโดยใช้ Finite State Machine ตรวจสอบลำดับ Free-Fall, Impact, และ Posture Inactivity ต่อเนื่องกัน |
| 7 | Motion Artifacts | Motion Artifacts | สัญญาณรบกวนที่เกิดจากการขยับ เคลื่อนไหว หรือแกว่งแขนของผู้ป่วย ซึ่งทำให้ความแนบสนิทของเซนเซอร์ PPG เปลี่ยนไป ส่งผลให้การอ่านค่าแสงผิดเพี้ยน |
| 8 | SQI | Signal Quality Index | ดัชนีชี้วัดคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสัญญาณ PPG ที่คำนวณบนไมโครคอนโทรลเลอร์ หากต่ำกว่า 50% ระบบจะระงับการส่งค่าสัญญาณชีพเพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาด |
| 9 | Skin-Contact Detection | Skin-Contact Detection | กลไกตรวจสอบว่าเซนเซอร์ยังแนบสนิทอยู่กับผิวหนังหรือไม่ โดยอาศัยค่าความเข้มแสงสะท้อนต่ำสุด (Raw IR Threshold) หากถอดออกจะตัดเป็น NO_CONTACT ทันที |
| 10 | Clinical Triage | Clinical Triage | กระบวนการคัดแยกและจัดลำดับความเร่งด่วนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามความรุนแรงของอาการและสัญญาณชีพ |
| 11 | Dynamic Queue Priority | Dynamic Queue Priority | กลไกปรับเปลี่ยนลำดับคิวการตรวจโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบตรวจพบว่าผู้ป่วยที่กำลังรอคอยมีสัญญาณชีพบกพร่องหรือเกิดการหกล้ม เพื่อให้ได้รับการตรวจรวดเร็วยิ่งขึ้น |
| 12 | Nurse Dashboard | Centralized Monitoring Dashboard | ระบบเว็บแอปพลิเคชันบนจอคอมพิวเตอร์ของพยาบาลประจำจุดคัดกรอง ที่แสดงรายชื่อผู้ป่วย สัญญาณชีพสด สถานะแบตเตอรี่ และสัญญาณเตือนภัยแบบรวมศูนย์ |
| 13 | Patient Mobile Card | Patient Mobile Web Card | หน้าจอเว็บแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของผู้ป่วยที่เปิดใช้งานผ่านการสแกน QR Code สำหรับตรวจสอบลำดับคิวและสถานะสุขภาพส่วนบุคคล |
| 14 | End-to-End Latency | End-to-End Latency | ระยะเวลาหน่วงรวมตั้งแต่เซนเซอร์ตรวจวัดสัญญาณชีพ ประมวลผล ส่งผ่าน Wi-Fi เข้าสู่ Cloud Database จนกระทั่งข้อมูลอัปเดตบนหน้าจอเว็บ Dashboard |
| 15 | Offline Ring Buffer | Circular Queue Memory Buffer | โครงสร้างข้อมูลแถวคอยแบบวนลูปในหน่วยความจำของ ESP32 สำหรับบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพชั่วคราวเมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi ขาดหาย และส่งย้อนหลังเมื่อเครือข่ายกลับมา |